INSTYTUT  LOTNICTWA

Aleja Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

Tel.: (22) 846 00 11	Fax: (22) 846 65 67

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NR 13/DF/Z/11

## Warszawa, marzec 2011r.

Zamawiający

### Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Krakowska 110/114, 
02-256 Warszawa, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym o numerze 13/DF/Z/11.

##### Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) – na potrzeby realizacji projektu „Silnik turbinowy z detonacyjną komorą spalania” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.

##### Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  zestawu pomiarowego  w oparciu o platformę PXI.

- Dostawca zapewni aktualizację i rozszerzenie posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania LabVIEW o nr seryjnym. Z71M26863. o dodatkowe pakiety umożliwiające programowanie dedykowanych układów FPGA i urządzeń docelowych pracujących pod systemem real-time – RT: Phar Lap Embedded Tool Suite (ETS) RTOS na platformy x86 oraz VxWorks na PowerPC.

- Zamawiający powinien zapewnić bezpłatną pomoc techniczną, telefoniczną lub mailową  w zakresie oferowanych produktów.

- Dostawca dostarczy przedmiot umowy na koszt własny – do siedziby Zamawiającego: Instytut Lotnictwa, Zakład Napędów, Al. Krakowska 110/114,
02-256 Warszawa.

- Wszystkie moduły pomiarowe dostarczone wraz ze sterownikami muszą umożliwiać pełne ich oprogramowanie z poziomu środowiska LabVIEW.

System musi  składać  się z następujących komponentów:

-  stacji głównej PXI pracującej pod systemem Windows lub RT oraz układu kondycjonowania sygnałów,

-     karty  FPGA z układami kondycjonującymi,

W skład zamówienia wchodzi:

- jednostka kontrolera PXIe  działająca pod systemem operacyjnym Windows 7. Procesor 2.53 GHz Core 2 Duo T9400, 4GB RAM 800 MHz DDR2, twardy dysk 80 GB, 4 porty USB, 1 port Gigabit Ethernet, 1 port szeregowy, równoległy i GPIB, ExpressCard,

- obudowa 8 slotowa PXIe posiadająca 4 sloty hybrydowe  PXI, 3 sloty PXI Express, 507 W moc zasilacza, przepustowość do 1 GB/s na slot i do 4 GB/s przepustowość całego systemu. Zakres temperatury pracy 0-55C,

- karta pomiarowa w standardzie PXIe o 8 wejściach analogowych z jednoczesnym próbkowaniem (niezależne przetworniki A/C w każdym torze pomiarowym), prędkość próbkowania 2MS/s na każdy kanał, 16 bit rozdzielczości. Wyzwalanie cyfrowe i analogowe. Niezależnie konfigurowalne zakresy 4 zakresy pomiarowe w każdym z kanałów od +-1V do +-10V.  2 wyjścia analogowe 16 bit o dwóch programowalnych zakresach +-10v i +-5V  3,33MS/s.  24 linii cyfrowych, dowolnie konfigurowalne jako wejście lub wyjście, 8 z  linii DIO strobowane zegarem do 10MHz. 4 32-bitowe liczniki do pomiaru czasu, fazy i częstotliwości 
o maksymalnej częstotliwości zegara do 100 MHz. 8 kanałów DMA do współbieżnej transmisji danych,

- karta pomiarowa w standardzie PXIe o 16 wejściach analogowych, jeden przetwornik z multipleksowaniem, prędkość próbkowania 2MS/s, 16 bit rozdzielczości. Wyzwalanie cyfrowe i analogowe. Niezależnie konfigurowalne zakresy pomiarowe w każdym z kanałów od +-0.1V do +-10V.  2 wyjścia analogowe 16 bit o dwóch programowalnych zakresach +-10v i +-5V  2.86MS/s.  24 linii cyfrowych, dowolnie konfigurowalne jako wejście lub wyjście, 8 z  linii DIO strobowane zegarem do 10MHz.  Cztery 32-bitowe liczniki do pomiaru czasu, fazy i częstotliwości o maksymalnej częstotliwości zegara do 100 MHz. 8 kanałów DMA do współbieżnej transmisji danych,

- kable i przyłącze do kart pomiarowych w obudowie PXI,

- macierz dyskowa o pojemności łącznej 1TB, 200MB/s szybkość zapisu i odczytu (prędkość ciągła w zakresie do 800GB),

- zestaw multiplekserów i układów kondycjonowania rozszerzający możliwości systemu PXI składający się z następujących komponentów,

- obudowa umożliwiająca użycie do 4 modułów rozszerzeń,

- 16 kanałowy moduł do czujników RTD z wbudowanym zasilaniem, obsługuje 2,3 
i 4 żyłowe połączenia RTD, 5Hz filtry dolnoprzepustowe, programowalne wzmocnienie na kanał 1 lub 100,

- moduł 32 kanałów do pomiarów temperatury, filtry dolnoprzepustowe na kanał, kompensacja zimnych końcy, wejścia 0-20mA, zakresy pomiarowe +-10V, +-100mV, zabezpieczenia na przepięcia do 42V,

- 8 kanałowy izolowany moduł wzmacniaczy, programowalne filtry i wzmocnienie na kanał, programowalna kalibracja offsetu, zakresy pomiarowe od +-2,5mV do +-300V, 300V izolacji na każdy kanał, funkcja SSH – Sample On Hold – zatrzaskiwanie danych z poszczególnych kanałów w tej samej chwili czasowej,

- karta w standardzie PXI z układem FPGA, programowana w języku graficznym. 96 linii cyfrowych dowolnie konfigurowalnych, układ FPGA Virtex-5 LX30. 8 wejść analogowych max 200kHz na kanał, 16 bit, +-10V; 8 wyjść analogowych 16 bit, +-10V; 3 kanały DMA do współbieżnej transmisji danych,

- moduł obudowy będący rozszerzeniem do karty z układem FPGA, umożliwiający zastosowanie do 4 modułów kondycjonujących.

Niezbędne okablowanie do karty FPGA umożliwiające korzystanie z modułu rozszerzeń

- moduł wyjść cyfrowych, 8 kanałów 1us, poziom sygnału 5-30V, -40 do +70C zakres temperatury pracy, współpracujący z kartą FPGA i modułem rozszerzeń,

- moduł 8 wejść cyfrowych 1us, poziom sygnału do 30V, zakres temp. Pracy -40 do +70C,

- moduł wejść analogowych 4 kanały 100kS/kanał (jednoczesne próbkowanie), 16bit, +-10V.

Do wszystkich modułów wymagane są akcesoria połączeniowe, dodatkowe zaślepki na puste sloty i komponenty umożliwiające montaż obudowy w szafie 19’’

Uwaga: Wraz ze sprzętem dostarczona powinna być wzorcowa architektura aplikacji napisanej w środowisku LabVIEW. Dostarczony kod ma umożliwiać dalszą rozbudowę programu przez Zamawiającego.

Aplikacja startowa stanowi wzorzec, w związku z tym nie stanowi rozwiązania pod klucz. Zamawiającemu będzie przekazany kod źródłowy, aby możliwa była jego dalsza rozbudowa przez Zamawiającego.

Propozycja zakresu aplikacji startowej

Struktura aplikacji:

- Aplikacja wizualizacyjna pod systemem Windows

- W ramach aplikacji głównej – aplikacja na układ FPGA

# Ogólny opis aplikacji:

System ma umożliwiać monitorowanie określonych parametrów (48 kanałów) przed rozpoczęciem próby.

Po ustaleniu się warunków i uzyskaniu odpowiednich poziomów temperatur i ciśnień operator będzie miał możliwość uruchomienia eksperymentu poprzez panel frontowy aplikacji pod systemem Windows.

System, po uruchomieniu próby, ma umożliwiać wysterowanie 4 zaworów wg zadanej sekwencji załączenia z rozdzielczością 10us. Podczas przeprowadzenia próby system ma mieć zaimplementowane zabezpieczenie, które polega na nadzorowaniu jednego kanału napięciowego i po przekroczeniu wartości alarmowej – przerwania eksperymentu poprzez załączenie awaryjnej sekwencji zamknięcia zaworów. Zabezpieczenie ma być realizowane przez układ FPGA, umożliwiające rozpoczęcie procedury zamknięcia z czasem min. 50us.

Podczas przeprowadzania eksperymentu system ma mieć możliwość zbierania danych pomiarowych i ich zapisu:

- z kanałów mierzących poziomy temperatur i ciśnień – łącznie 56 kanałów 
z częstotliwością min. 500Hz.

- z szybkich kanałów napięciowych - łącznie 8 kanałów z częstotliwością 2MHz na kanał.

- z 4 kanałów cyfrowych badających faktyczny stan otwarcia/zamknięcia zaworów
 z częstotliwością 100kHz

Dane pomiarowe będą zapisywane do dwóch plików w standardzie tdms odpowiednio dla kanałów szybkich i wolnych. Sam system pomiarowy przejdzie w stan oczekiwania na rozpoczęcie kolejnej próby.

Aplikacja wizualizacyjna będzie podzielona na dwa monitory. Na jednym monitorze będzie możliwość obserwacji na bieżąco 48 kanałów. Na drugim ekranie będzie możliwość sterowania próbą, ustalania parametrów sekwencji zadziałania zaworów.

Odbiór aplikacji

Do odbioru programu wzorcowego nie będzie wymagane podpięcie systemu do docelowych elementów wykonawczych i pomiarowych.

Sprawdzenie kanałów pomiarowych i akwizycji.

Weryfikacja poprawności działania będzie polegała na sprawdzeniu kanałów pomiarowych i akwizycji danych poprzez wykorzystanie sygnałów z czujników lub zasilacza programowalnego. Uruchomionych zostanie maksymalnie 22 próby (w każdej próbie testowane będą kolejne kanały) w celu weryfikacji każdego z torów pomiarowych. Podczas weryfikacji na kolejne kanały będą podpinane przynajmniej 
3 sygnały rzeczywiste  z zasilaczy programowalnych lub czujników jednocześnie.

Sprawdzenie zabezpieczenia na układzie FPGA.

W celu sprawdzenia zadziałania układu zabezpieczającego zostanie 10 razy przetestowane zadziałanie układu. Na badane wejście analogowe będzie podpięte źródło sygnału (np. Zasilacz programowalny), który na początku będzie miał sygnał na poziomie 0V. Po uruchomieniu próby na zasilaczu ustawiona zostanie wartość przekraczająca wartość alarmową deklarowaną w programie.

Po przekroczeniu wartości progowej powinno nastąpić załączenie awaryjnej sekwencji wyłączenia zaworów. Do weryfikacji zadziałania zabezpieczenia i wizualizacji czasu zadziałania (wł/wył) zaworów może służyć niezależny zestaw i program Dostawcy lub sprzęt Zamawiającego.

Program sprawdzający zarejestruje i pokaże na wykresie podgląd badanego wejścia analogowego i faktyczne czasy wysterowania wyjść cyfrowych.

Sprawdzenie poprawności logowania danych.

Podczas sprawdzania kanałów pomiarowych aplikacji wzorcowa będzie tworzyć także pliki z danymi z prób.

Weryfikacja poprawności działania wykonana będzie poprzez wczytanie plików przez oprogramowanie DIADEM lub Excel (2003, 2007 lub 2010 32 bit).

W przypadku pozytywnego przejścia powyższych prób odbiór będzie uważać się za przyjęty.

Odbiór aplikacji wzorcowej nastąpi w ciągu 7 dni roboczych, od zgłoszenia przez Dostawcę gotowości  odbioru aplikacji. Jeżeli w tym terminie Zamawiający nie będzie mógł dokonać odbioru – odbiór uważany będzie  za przyjęty.

CPV: Wspólny Słownik Zamówień Publicznych – 72 26 80 00 - 5

Wymagania dotyczące gwarancji: jeżeli w okresie gwarancji, zgodnie z zaleceniami producenta, oferowane nośniki oprogramowania okażą się wadliwe Wykonawca zobowiązany będzie do ich bezpłatnej wymiany na nośniki nieuszkodzone do 14 dni od daty zgłoszenia wady.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Wymagany termin wykonania (dostawy) zamówienia:  do 6 tygodni od daty podpisania umowy.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy spełniają warunki dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. posiadania uprawnienia do występowania w obrocie prawnym na terenie Polski oraz posiadania uprawnienia do świadczenia sprzedaży przedmiotu zamówienia na terenie Polski;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia tj. wykonanej, 
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanej, przynajmniej jednej  dostawy, odpowiadającej swym rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, która została wykonana w okresie ostatnich trzech lat, wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie dostawy;

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli dostawca oświadczy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu w myśl postanowień art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp;

* w przypadku korzystania z wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych, innych podmiotów – Dostawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek będzie spełniony przez Dostawcę, jeśli spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 4 Ustawy prawo zamówień publicznych.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy nie zostali wykluczeni 
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1, wg załącznika nr 3 do SIWZ.

- W przypadku, gdy Dostawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, każdy 
z Dostawców musi indywidualnie spełniać warunki udziału w postępowaniu wskazane w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ustawy.

- Jeżeli oferta Dostawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Dostawcy przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawią umowę regulującą ich współpracę.

Zamawiający będzie oceniał spełnianie powyższych warunków wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych przez Dostawcę  dokumentów i oświadczeń, zgodnie 
z opisem przygotowania oferty.

Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami

Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

w zakresie formalno – prawnym:

Ludwika Domżał, tel. (22) 846 00 11 wewn. 564, e-mail: ludwika.domzal@ilot.edu.pl;

w zakresie technicznym:

Andrzej Irzycki, tel. (22) 846 00 11 wewn. 683, e-mail: andrzej.irzycki@ilot.edu.pl;

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

Wszystkie pytania i wątpliwości związane z niniejszym postępowaniem należy zgłaszać pod numer faksu (22) 846 65 67 lub adres  e-mail:

ludwika.domzal@ilot.edu.pl;

Zamawiający udzieli odpowiedzi na zgłoszone zapytania faksem lub na adres e-mail, 
w zależności od sposobu przekazania zapytania Zamawiającemu, oraz dodatkowo zamieści otrzymane pytanie wraz  z odpowiedzią na stronie internetowej.

Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest do pobrania

na stronie internetowej http://www.ilot.edu.pl (zakładka: przetargi i ogłoszenia), można go również otrzymać w siedzibie Zamawiającego, za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną przesyłając prośbę o przesłanie SIWZ na adres: ludwika.domzal@ilot.edu.pl;

Termin związania ofertą

30 dni licząc od daty otwarcia ofert.

Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

###### Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Dostawcę. Każda ze stron oferty musi być kolejno ponumerowana i podpisana lub parafowana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Dostawcy (zgodnie 
z wpisem do KRS, ewidencji działalności gospodarczej lub załączonym upoważnieniem). Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Oferta musi być złączona w sposób trwały (np. zszyta zszywkami lub zbindowana), uniemożliwiający jej przypadkowe rozdzielenie.

Złożona oferta musi zawierać:

- wypełniony formularz cenowy (zał. nr 1),

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie

w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- pisemne oświadczenie o spełnianiu wymagań, zgodne z art. 22 ust. 1 (zał. nr 2);

- pisemne oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z art. 24 ust 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (zał. nr 3),

- upoważnienie/pełnomocnictwo wskazujące zakres czynności osoby upoważnionej (w przypadku, gdy pełnomocnik składa lub poświadcza dokumenty za zgodność z oryginałem),

- wykaz wykonanej, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanej , przynajmniej jednej dostawy odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, która została wykonana w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wymagane informacje należy zawrzeć w wykazie stanowiącym zał. nr 4,

- dokumenty potwierdzające, że ww. dostawy zostały wykonane/wykonywane 
z należytą starannością np. listy referencyjne.

Zamawiający prosi o ułożenie składanych dokumentów w podanej wyżej kolejności.

Powyższe dokumenty i oświadczenia muszą być w formie oryginałów lub kserokopii poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby/osobę upoważnioną do reprezentacji.

Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – powinny być one wyraźnie oznaczone i przekazane w oddzielnej kopercie.

Miejsce i termin składania ofert.

Oferty w zaklejonych kopertach (z dopiskiem: przetarg nieograniczony nr 13/DF/Z/11) prosimy składać w siedzibie Zamawiającego: Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, budynek B, w pokoju 32 (parter) do dnia 31.03.2011 r. do godz. 10:00.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2011 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego: Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa w sali konferencyjnej A, w bud. B (I piętro).

###### Kryteria i sposób oceny ofert

Każda prawidłowo złożona oferta spełniająca warunki SIWZ podlegać będzie ocenie według następujących kryteriów z poniższymi wagami:

- cena		– 100 %

Do oceny oferty przyjmowana będzie cena brutto podana na formularzu cenowym (zał. nr 1). Cena musi być podana w złotych polskich. Podana w formularzu cena musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu  zamówienia.

Ocena ceny oferty będzie obliczana wg wzoru:

#### Najniższa cena spośród złożonych ofert x 100 pkt.

### Cena oferty badanej

Ocena końcowa oferty będzie sumą ocen cząstkowych z uwzględnieniem przyjętych wag. 
Z Dostawcą, którego oferta uzyska najwyższą ocenę końcową podpisana zostanie umowa, której propozycję określono w zał. nr 5.

Uczestnikom postępowania przysługują środki ochrony prawnej zgodnie a ustawą – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.), dział VI.

………………………………

Pieczęć firmy 									   Zał. nr 1

Dotyczy sprawy nr 13/DF/Z/10

FORMULARZ CENOWY

na dostawę  zestawu pomiarowego w oparciu o platformę PXI, zgodnie 
z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ, do postępowania przetargowego 
nr 13/DF/Z/10

Ja, ..................................., niżej podpisany reprezentując firmę, ............................................... oferuję dostawę zestawu pomiarowego w oparciu 
o platformę PXI, zgodnie z zakresem objętym niniejszym postępowaniem, na następujących warunkach:

- Cena

RAZEM:

Cena netto  ......................................  PLN

Podatek VAT ................................... PLN

Cena brutto ...................................... PLN

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  ………… dni kalendarzowych od daty podpisania umowy

3. Oświadczenia

-/	oświadczam, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, uznajemy zasady postępowania w niej określone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,

-/	oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w SIWZ,

-/	oświadczam że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy zawartymi w SIWZ 
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

.......................................................

pieczęć, data i podpis osoby upoważnionej

……………………

# Pieczęć firmy								  		Zał. nr 2

Dot. sprawy nr 13/DF/Z/11

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Ja, ..........................................................., niżej podpisany, reprezentując firmę ..........................................................., działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zgodnie z art. 22 ust. 1, niniejszym oświadczam, że:

1)	posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)	posiadamy wiedzę i doświadczenie;

3)	dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)	znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

...........................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

……………………

# Pieczęć firmy								  		Zał. nr 3

Dot. sprawy nr 05/DF/Z/10

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu

Ja, ..........................................................., niżej podpisany, reprezentując firmę ..........................................................., działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), niniejszym oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1.

Świadomy odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam prawdziwość powyższych danych własnoręcznym podpisem.

.............................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

……………………

# Pieczęć firmy								  		Zał. nr 4

Dot. sprawy nr 13/DF/Z/10

WYKAZ

wykonanej, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonanej, przynajmniej jednej dostawy  odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, która została wykonana w okresie ostatnich trzech lat, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawa została wykonana należycie.

| Lp. | Nazwa i rodzaj zamówienia | Termin wykonania zamówienia (podać miesiąc i rok) | Okres serwisowania | Nazwa, adres, telefon Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

.............................................................

( pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

W załączeniu:

Dokumenty potwierdzające, że dostawa  została wykonana  należycie.

# dot. sprawy: 13/DF/Z/10									Zał. nr 5

Zamówienie przeprowadzone na potrzeby realizacji projektu „Silnik turbinowy z detonacyjną komorą spalania” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

U M O W A  Nr  projekt/DF/Z/2011

zawarta dnia …….. 2011r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą 
w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114, 02-256 Warszawa, NIP: 525-000-84-94, REGON: 000037374, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000034960 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

dr inż. Witolda Wiśniowskiego – Dyrektora Instytutu Lotnictwa

a  firmą:

………………..., z siedzibą w ……………………………, …………, NIP: ………… oraz REGON: ……….,wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS ……………… prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla …………, ……… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  zwanym dalej Dostawcą reprezentowanym przez:

………………….

łącznie zwani Stronami

§1

# PRZEDMIOT UMOWY

- Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o numerze 13/DF/Z/11 Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia Zamawiającemu zestawu pomiarowego w oparciu o platformę PXI

- Dostawca zapewni aktualizację i rozszerzenie posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania LabVIEW o nr seryjnym. Z71M26863. o dodatkowe pakiety umożliwiające programowanie dedykowanych układów FPGA i urządzeń docelowych, pracujących pod systemem real-time – RT: Phar Lap Embedded Tool Suite (ETS) RTOS, na platformy x86 oraz VxWorks na PowerPC.

- Dostawca zapewni bezpłatną pomoc techniczną,  telefoniczną lub mailową  
w zakresie oferowanych produktów.

- Dostawca dostarczy przedmiot umowy na koszt własny – do siedziby Zamawiającego: Instytut Lotnictwa, Zakład Napędów, Al. Krakowska 110/114,02-256 Warszawa.

- Wszystkie moduły pomiarowe dostarczone wraz ze sterownikami muszą umożliwiać pełne ich oprogramowanie z poziomu środowiska LabVIEW.

System musi  składać  się z następujących komponentów:

-  stacji  głównej  PXI pracującej pod systemem Windows lub RT oraz układu kondycjonowania sygnałów,

-   karty  FPGA z układami kondycjonującymi,

W skład zamówienia wchodzi:

- jednostka kontrolera PXIe  działająca pod systemem operacyjnym Windows 7. Procesor 2.53 GHz Core 2 Duo T9400 , 4GB RAM 800 MHz DDR2, twardy dysk 80 GB, 4 porty USB, 1 port Gigabit Ethernet, 1 port szeregowy, równoległy i GPIB, ExpressCard

- obudowa 8 slotowa PXIe posiadająca 4 sloty hybrydowe  PXI, 3 sloty PXI Express, 507 W moc zasilacza, przepustowość do 1 GB/s na slot i do 4 GB/s przepustowość całego systemu. Zakres temperatury pracy 0-55C.

- Karta pomiarowa w standardzie PXIe o 8 wejściach analogowych z jednoczesnym próbkowaniem (niezależne przetworniki A/C w każdym torze pomiarowym), prędkość próbkowania 2MS/s na każdy kanał, 16 bit rozdzielczości. Wyzwalanie cyfrowe i analogowe. Niezależnie konfigurowalne zakresy 4 zakresy pomiarowe w każdym z kanałów od +-1V do +-10V.  2 wyjścia analogowe 16 bit o dwóch programowalnych zakresach +-10v i +-5V  3,33MS/s.  24 linii cyfrowych, dowolnie konfigurowalne jako wejście lub wyjście, 8 z  linii DIO strobowane zegarem do 10MHz.  4 32-bitowe liczniki do pomiaru czasu, fazy i częstotliwości o maksymalnej częstotliwości zegara do 100 MHz. 8 kanałów DMA do współbieżnej transmisji danych.

- Karta pomiarowa w standardzie PXIe o 16 wejściach analogowych, jeden przetwornik z multipleksowaniem, prędkość próbkowania 2MS/s, 16 bit rozdzielczości. Wyzwalanie cyfrowe i analogowe. Niezależnie konfigurowalne zakresy pomiarowe w każdym z kanałów od +-0.1V do +-10V.  2 wyjścia analogowe 16 bit o dwóch programowalnych zakresach +-10v i +-5V  2.86MS/s.  24 linii cyfrowych, dowolnie konfigurowalne jako wejście lub wyjście, 8 z  linii DIO strobowane zegarem do 10MHz. Cztery 32-bitowe liczniki do pomiaru czasu, fazy i częstotliwości o maksymalnej częstotliwości zegara do 100 MHz.  8 kanałów DMA do współbieżnej transmisji danych

- Kable i przyłącze do kart pomiarowych w obudowie PXI

- Macierz dyskowa o pojemności łącznej 1TB, 200MB/s szybkość zapisu i odczytu (prędkość ciągła w zakresie do 800GB).

- Zestaw multiplekserów i układów kondycjonowania rozszerzający możliwości systemu PXI składający się z następujących komponentów

- Obudowa umożliwiająca użycie do 4 modułów rozszerzeń,

- 16 kanałowy moduł do czujników RTD z wbudowanym zasilaniem, obsługuje 2,3 i 4 żyłowe połączenia RTD, 5Hz filtry dolnoprzepustowe, programowalne wzmocnienie na kanał 1 lub 100

- moduł 32 kanałów do pomiarów temperatury, filtry dolnoprzepustowe na kanał, kompensacja zimnych końcy, wejścia 0-20mA, zakresy pomiarowe +-10V, +-100mV, zabezpieczenia na przepięcia do 42V

- 8 kanałowy izolowany moduł wzmacniaczy, programowalne filtry i wzmocnienie na kanał, programowalna kalibracja offsetu, zakresy pomiarowe od +-2,5mV do +-300V, 300V izolacji na każdy kanał, funkcja SSH – Sample On Hold – zatrzaskiwanie danych z poszczególnych kanałów w tej samej chwili czasowej.

- karta w standardzie PXI z układem FPGA, programowana w języku graficznym. 96 linii cyfrowych dowolnie konfigurowalnych, układ FPGA Virtex-5 LX30. 8 wejść analogowych max 200kHz na kanał, 16 bit, +-10V; 8 wyjść analogowych 16 bit, +-10V; 3 kanały DMA do współbieżnej transmisji danych.

- moduł obudowy będący rozszerzeniem do karty z układem FPGA, umożliwiający zastosowanie do 4 modułów kondycjonujących

-    niezbędne okablowanie do karty FPGA umożliwiające korzystanie z modułu rozszerzeń

- moduł wyjść cyfrowych, 8 kanałów 1us, poziom sygnału 5-30V, -40 do +70C zakres temperatury pracy, współpracujący z kartą FPGA i modułem rozszerzeń.

- Moduł 8 wejść cyfrowych 1us, poziom sygnału do 30V, zakres temp. Pracy -40 do +70C

- Moduł wejść analogowych 4 kanały 100kS/kanał (jednoczesne próbkowanie), 16bit, +-10V

Do wszystkich modułów wymagane są  akcesoria połączeniowe, dodatkowe zaślepki na puste sloty i komponenty umożliwiające montaż obudowy w szafie 19’’

Uwaga: Wraz ze sprzętem wymagane jest  dostarczenie  wzorcowej  architektury  aplikacji napisanej w środowisku LabVIEW.

Dostarczony kod ma umożliwić dalszą rozbudowę programu przez Zamawiającego.

Propozycja zakresu aplikacji startowej

Struktura aplikacji:

1.  Aplikacja wizualizacyjna pod systemem Windows

- W ramach aplikacji głównej – aplikacja na układ FPGA

# Ogólny opis aplikacji

System musi umożliwiać monitorowanie określonych parametrów (48 kanałów) przed rozpoczęciem próby.

Po ustaleniu się warunków i uzyskaniu odpowiednich poziomów temperatur i ciśnień operator będzie miał możliwość uruchomienia eksperymentu poprzez panel frontowy aplikacji pod systemem Windows.

System, po uruchomieniu próby, musi umożliwiać wysterowanie 4 zaworów wg zadanej sekwencji załączenia z rozdzielczością 10us.

Podczas przeprowadzenia próby system musi  mieć zaimplementowane zabezpieczenie, które polega na nadzorowaniu jednego kanału napięciowego i po przekroczeniu wartości alarmowej – przerwania eksperymentu poprzez załączenie awaryjnej sekwencji zamknięcia zaworów. Zabezpieczenie ma być realizowane przez układ FPGA, umożliwiające rozpoczęcie procedury zamknięcia z czasem min. 50us.

Podczas przeprowadzania eksperymentu system ma mieć możliwość zbierania danych pomiarowych i ich zapisu:

- z kanałów mierzących poziomy temperatur i ciśnień – łącznie 56 kanałów 
z częstotliwością min. 500Hz.

- z szybkich kanałów napięciowych - łącznie 8 kanałów z częstotliwością 2MHz na kanał.
z częstotliwością 100kHz

Dane pomiarowe będą zapisywane do dwóch plików w standardzie tdms odpowiednio dla kanałów szybkich i wolnych, a  system pomiarowy przejdzie w stan oczekiwania do rozpoczęcie kolejnej próby.

Aplikacja wizualizacyjna będzie podzielona na dwa monitory. Na jednym monitorze będzie możliwość obserwacji na bieżąco 48 kanałów. Na drugim ekranie będzie możliwość sterowania próbą, ustalania parametrów sekwencji zadziałania zaworów.

Odbiór aplikacji.

Do odbioru programu wzorcowego nie będzie wymagane podpięcie systemu do docelowych elementów wykonawczych i pomiarowych.

Sprawdzenie kanałów pomiarowych i akwizycji.

Weryfikacja poprawności działania będzie polegała na sprawdzeniu kanałów pomiarowych 
i akwizycji danych poprzez wykorzystanie sygnałów z czujników lub zasilacza programowalnego.

Wykonane zostanie maksymalnie 22 próby (w każdej próbie testowane będą kolejne kanały) w celu weryfikacji każdego z torów pomiarowych.

Podczas weryfikacji na kolejne kanały będą podpinane przynajmniej 3 sygnały rzeczywiste 
z zasilaczy programowalnych lub czujników jednocześnie.

Sprawdzenie zabezpieczenia na układzie FPGA.

W celu sprawdzenia działania układu zabezpieczającego, zostanie 10 razy testowane jego działanie.

Na badane wejście analogowe będzie podpięte źródło sygnału (np. zasilacz programowalny), który na początku będzie miał sygnał na poziomie 0V.

Po uruchomieniu próby na zasilaczu ustawiona zostanie wartość przekraczająca wartość alarmową deklarowaną w programie.

Po przekroczeniu wartości progowej powinno nastąpić załączenie awaryjnej sekwencji wyłączenia zaworów.

Do weryfikacji  działania zabezpieczenia i wizualizacji czasu  działania (wł/wył) zaworów może służyć niezależny zestaw i program Dostawcy lub sprzęt Zamawiającego.

Program sprawdzający zarejestruje i pokaże na wykresie podgląd badanego wejścia analogowego i faktyczne czasy wysterowania wyjść cyfrowych.

Sprawdzenie poprawności logowania danych.

Podczas sprawdzania kanałów pomiarowych aplikacji wzorcowa będzie tworzyć także pliki z danymi z prób.

Weryfikacja poprawności działania wykonana będzie poprzez wczytanie plików przez oprogramowanie DIADEM lub Excel (2003, 2007 lub 2010 32 bit).

§2

# WARUNKI REALIZACJI UMOWY

- Termin wykonania przedmiotu Umowy wynosi do 6  tygodni  od daty zawarcia Umowy.

- Wykonawca dostarczy  zestaw pomiarowy  na koszt własny – do siedziby Zamawiającego, tj. Instytut Lotnictwa, Zakład Napędów, Al. Krakowska 110/114,02-256 Warszawa.

- Potwierdzeniem dostarczenia przedmiotu Umowy będzie protokół odbioru podpisany przez osoby upoważnione do działania w imieniu Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonawca:

  - zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa;

  - odpowiada za jakość i terminowość wykonania przedmiotu Umowy;

  - odpowiada za działania i zaniechania osób skierowanych do realizacji Umowy jak za własne działania i zaniechania;

  - zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, w tym o wszczęciu wobec niego postępowania: egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub innego.

- Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej dla Wykonawcy z niniejszej Umowy, bez zgody Zamawiającego.

# §3

# KLAUZULA POUFNOŚCI

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o Zamawiającym i przedmiocie niniejszej Umowy, jakie uzyskał w związku z realizacją Umowy,

- przestrzegania wytycznych Zamawiającego o ochronie udostępnianych informacji;

- przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

- Wszelkie materiały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku 
z wykonaniem przedmiotu Umowy, a także powstałe w wyniku jej wykonania (pisemne, graficzne, zapisane w formie elektronicznej lub w inny sposób) są poufne i nie mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego udostępnione osobie trzeciej ani ujawnione w inny sposób.

- Wykonawca odpowiada za zachowanie poufności, o której mowa w ust. 1, przez wszystkie osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie materiały otrzymane od Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu Umowy na pisemne żądanie Zamawiającego, niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania.

- Wykonawca jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy i poufności, jeżeli informacje, co do których taki obowiązek istniał:

  - w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane bez zawinionego przyczynienia się Wykonawcy do ich ujawnienia;

  - muszą być ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami sądów lub upoważnionych organów państwa;

  - muszą być ujawnione w celu wykonania przedmiotu Umowy, a Wykonawca uzyskał zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.

§4

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczone nośniki będą zawierały oprogramowanie, które jest przedmiotem niniejszej Umowy oraz że będą one wolne od wad fizycznych i prawnych.

- Wykonawca udzieli gwarancji na prawidłowe działanie oprogramowania na okres 3 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru.

- W przypadku stwierdzenia wad nośnika oprogramowania w okresie objętym gwarancją, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany na swój koszt nośnika na wolny od wad w terminie do 14 dni od dnia pisemnego (dopuszczalny faks) zgłoszenia reklamacji.

- W przypadku określonym w ust. 3 obowiązywać będą wszystkie warunki dostarczenia, odbioru i gwarancji jak dla dostawy pierwotnej.

§5

# CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Za przedmiot Umowy określony w § 1 Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę ……….. zł  netto oraz VAT co daje łączną kwotę (słownie: …………) brutto.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym wartość licencji, oprogramowania, opakowania, oznakowania, dostarczenia, ubezpieczenia na czas transportu oraz wszelkie należne cła i podatki, w tym podatek od towarów i usług VAT.

- Płatność nastąpi po wykonaniu przedmiotu Umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez płatnika faktury wraz z protokołem odbioru, przelewem, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

§6

# KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

- Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci karę Umowną w wysokości 0,5% wartości części przedmiotu Umowy dostarczonej ze zwłoką za każdy dzień zwłoki,. Kary umowne potrącone będą z należności Wykonawcy.

- W przypadku gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu Umowy będzie dłuższa niż 14 dni kalendarzowych Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od Umowy, 
a Wykonawca będzie miał obowiązek zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości Umowy.

- W przypadku zwłoki w usunięciu wad przedmiotu Umowy (niedotrzymania warunków gwarancji) Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości uszkodzonych nośników oprogramowania  za każdy dzień zwłoki.

- Za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości Umowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej z podaniem uzasadnienia.

- W razie naruszenia przez Wykonawcę lub jego pracowników, konsultantów, doradców, podwykonawców lub inne osoby, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, obowiązków dotyczących zachowania poufności określonych w § 3 Wykonawca zapłaci karę w wysokości 3% wartości Umowy.

- Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje całości wyrządzonej szkody.

§7

# INNE POSTANOWIENIA

- Wszystkie zmiany niniejszej Umowy, jak również wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające z wykonania przedmiotu Umowy, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją Umowy.

- W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:								WYKONAWCA: